I. Стандарт для Raman Spectroscopy 
LabSpec 6 / XploRA Plus

1. Что XploRA Plus ГАРАНТИРОВАННО сохраняет в файле данных

Это подтверждено:

- твоим реальным header’ом,

- LabSpec 6 Info shell,

- SOP и Quick Start Guide.

1.1 Аппаратные и оптические параметры (100% в metadata)

XploRA всегда сохраняет:

Лазер и спектрометр

- Laser wavelength (nm)

- Grating (gr/mm)

- Spectral range / windows

- Spectral resolution

- Spectro position (center)

- Slit, Hole

- ND Filter

- Optical system (Vis/UV/NIR)

Детектор

- Detector type (Syncerity / EMCCD)

- Detector gain / EM gain

- ADC speed

- Detector temperature

- Binning

- Readout mode

Микроскоп

- Objective (x10 / x20 / x50 / x100)

- Stage type (Marzhauser, DuoScan)

- X, Y, Z coordinates (если stage подключен)

Съёмка

- Acquisition time

- Accumulations

- RTD / Single / Map mode

- Full acquisition time

- Delay time

Коррекции и обработка

- Spike filter

- ICS correction

- Dark correction

- Flat correction

- DeNoise

- Instant processing flags

Калибровка и время

- AutoCalibration status + timestamp

- Date / Acquired time

- Instrument name / ID

Тип файла

- .l6s — point

- .l6m — map

- .l6v — video

Вывод:
ВСЁ ЭТО НЕ ДОЛЖНО ДУБЛИРОВАТЬСЯ В ИМЕНИ ФАЙЛА
Это машинно-читаемые, устойчивые метаданные.

2. Что XploRA Plus пишет, но НЕ СТАНДАРТИЗИРУЕТ

Это важный промежуточный слой.

2.1 Пользовательские поля LabSpec 6 (Tags / Info)

- Project

- Sample

- Site

- Title

- Remark

Ключевая особенность

LabSpec:

- не знает семантики этих полей,

- не проверяет формат,

- не накладывает словарь,

- не гарантирует консистентность между операторами.

Это НЕ надёжная база для автоматической БД, если туда не внедрить жёсткий стандарт.

3. Что XploRA Plus ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ

Это фундаментальный момент, и именно он определяет, что должно быть в имени файла.

3.1 Образец (chemical / physical semantics)

Прибор не знает и не может знать:

- что такое Oil, Serum, PET, BHT, PAN

- концентрацию (0.8 wt%, ppm, mol/L)

- растворитель

- происхождение (fresh / aged / oxidized / UV)

- batch / lot

- биологический объект

- клинический статус

3.2 Пробоподготовка

XploRA не знает:

- тип ячейки (Q1, Q2, cuvette, ATR)

- объём (270 µL)

- подложку (quartz / glass / AuNPs)

- метод нанесения (drop / film / spin coat)

3.3 Логика эксперимента

XploRA не знает:

- replicate vs position

- контроль / эксперимент

- серию

- исследовательский контекст

- ID эксперимента

4. Следствие: жёсткое правило проектирования имени файла

Золотое правило

В имени файла должно быть ТОЛЬКО то,
чего прибор не может зафиксировать сам.

5. Рекомендуемая архитектура для Raman (XploRA Plus)

5.1 Минимально-достаточное имя файла

Raman_<Matrix>_<Compound><ConcUnit>_<Prep>_<Cell>_<Treatment>_<Rep>

Пример (корректный)

Raman_Oil_BHT0.8wt_270uL_Q2_fresh_R02.csv

Пример для карты

RamanMap_Oil_BHT0.8wt_Q2_aged72h_Map01.l6m

5.2 Что ЗАПРЕЩЕНО включать в имя

Потому что это уже есть в metadata:

- 785nm

- 1200 gr/mm

- 20x

- 6s

- 15 accum.

- Filter %

- Spectral range

Иначе ты:

- дублируешь данные,

- создаёшь риск расхождения,

- ломаешь автоматический парсинг.

6. Почему XploRA Plus — идеальная отправная точка

С архитектурной точки зрения:

- Raman (Horiba) → metadata-rich

- UV-Vis / FTIR (Agilent) → metadata-poor

Поэтому:

- имя файла Raman = эталон минимализма

- UV-Vis / FTIR потом подтянутся к той же логике,
но с большим количеством информации в имени.

Thermo DXR3 (OMNIC / Specta)

Следствие для унификации имени файла

Для DXR3 в имени файла должно быть БОЛЬШЕ информации, чем для Horiba.

Минимальный рекомендуемый шаблон для DXR3

RamanDXR3_<Matrix>_<Compound><ConcUnit>_<Prep>_<Treatment>_<Rep>

Пример

RamanDXR3_Oil_BHT0.8wt_270uL_Q2_aged72h_R01.csv

Потому что:

- часть аппаратных параметров ты не сможешь восстановить из файла,

- а семантика образца всё равно отсутствует.

II. Стандарт для UV-Vis

Cary 100

1. Что Cary 100 РЕАЛЬНО хранит для каждого образца (факт)

Из твоего примера видно, что для каждого sample trace Cary сохраняет полноценный parameter block.

1.1 Аппарат и метод (структурировано)

Cary явно пишет:

- Instrument: Cary 100

- Instrument Version

- Scan Software Version

- Operator Name (если введён)

- Collection Time (timestamp)

1.2 Спектральные параметры (полные)

- Start (nm)

- Stop (nm)

- X Mode (Nanometers)

- Y Mode (%R / Abs / %T)

- Scan Rate (nm/min)

- Data Interval (nm)

- Averaging Time (sec)

- SBW (nm)

- Beam Mode (Double)

- Signal-to-noise Mode

- UV Source / Vis Source

- Source Changeover (nm)

1.3 Baseline / correction (очень важно)

- Baseline Correction: On/Off

- Baseline Type

- Baseline File Name (если использовался)

- Baseline Std Ref File Name

Это лучше, чем у многих UV-Vis.

2. Метод Log — ключевое отличие Cary от Raman

Самое ценное, что ты показала — это Method Log.

Cary хранит:

- Method Name

- Полный timestamp

- Историю изменений метода:

  - SAT

  - Y Mode

  - Interval

  - Source changeover

  - Baseline correction

Это означает:

Cary не просто хранит параметры,
он хранит эволюцию метода до момента измерения.

Это редкость и большой плюс для трассируемости.

3. Но теперь — главное: чего всё равно НЕТ

Несмотря на всю эту подробность, Cary принципиально не хранит:

3.1 Семантику образца (как и ожидалось)

В этом блоке отсутствует полностью:

- матрица (oil / serum / solvent)

- химический состав

- концентрация

- растворитель

- объём

- путь луча (1 cm cuvette — не записан)

- тип держателя (cuvette / DRA / solid)

- batch / lot

- контроль / эксперимент

Cary измеряет состояние прибора, а не смысл образца.

4. Очень важный вывод (тонкий, но критический)

Cary хранит:

- method state

- acquisition state

- correction state

Cary НЕ хранит:

- sample state

- experimental semantics

Поэтому:

Даже при богатой конфигурации имя файла остаётся главным носителем смысла.

5. Что теперь МОЖНО убрать из имени файла (коррекция предыдущих рекомендаций)

С учётом твоих данных, мы можем быть точнее.

5.1 Что НЕ НУЖНО включать в имя (оно есть надёжно)

НЕ включать в имя файла:

- Start–Stop nm

- Scan rate

- Data interval

- Averaging time

- SBW

- Beam mode

- Source changeover

- Baseline on/off

- Y Mode (Abs / %R / %T)

Все эти параметры:

- есть для каждого sample,

- однозначны,

- пригодны для БД.

6. Что ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть в имени файла (окончательно)

6.1 Обязательные поля

UVVis_<Matrix>_<Compound><ConcUnit>_<Solvent>_<Cell/Accessory>_<Rep>

Пример

UVVis_Oil_BHT0.8wt_hexane_Cuvette1cm_R01.csv

или с DRA:

UVVis_Polymer_PET_solid_DRA_R02.csv

7. Sample Name внутри Cary — остаётся критическим

Хотя Cary хранит параметры на trace,
Sample Name всё равно — единственный идентификатор trace.

Рекомендация (строго)

<Compound><ConcUnit>_<Condition>_<Rep>

Пример:

BHT0.8wt_fresh_R01

8. Архитектурный итог (очень важен для всей БД)

Теперь картина завершённая:

| Прибор | Что хранит отлично | Что не хранит |
| --- | --- | --- |
| Horiba Raman | Оптика + детектор | Семантика образца |
| DXR3 Raman | Результат + автокоррекции | Конфигурация |
| Cary 100 UV-Vis | Метод + история | Семантика образца |

НИ ОДИН прибор не хранит смысл образца.

Это означает:

- единый стандарт имени необходим,

- имя = semantics,

- файл = physics.

Коррекция grammar (небольшая, но важная)

Для UV-Vis в SampleBlock или MeasBlock нужно оставить место для optical geometry / accessory.

Пример:

UVVis_Cary100_Oil-BHT-0.8wt-NA-liquid-Cuvette1cm-fresh_Sphere0deg_R01.csv

или, если короче:

..._Sphere_NoAngle_R01.csv

III. Стандарт для FTIR

Cary 630

1. Архитектура Cary 630 FTIR (ключевая особенность)

Cary 630 FTIR — это method-locked, accessory-centric FTIR:

- оптика и детектор «спрятаны» внутри,

- пользователь работает через методы, жёстко привязанные к аксессуару,

- результат → один файл = один образец (в отличие от Cary UV-Vis).

Это сразу упрощает архитектуру БД по сравнению с UV-Vis.

2. Что Cary 630 FTIR ГАРАНТИРОВАННО сохраняет в файле

2.1 Тип файла и формат

- основной формат: .SPC

- открывается в GRAMS/32

- CSV напрямую не формируется (экспорт вручную)

SPC — бинарный, но metadata внутри есть, хотя она не полностью доступна при CSV-экспорте.

2.2 Аппаратное состояние (частично, но стабильно)

FTIR всегда знает и хранит:

- Instrument: Cary 630

- Software: MicroLab PC + GRAMS

- Timestamp (дата/время измерения)

- Sampling accessory (через активный метод):

  - ATR (diamond, single-bounce)

  - Transmission

  - DialPath (variable pathlength)

Важно:
тип аксессуара хранится не как поле “Accessory”, а как Method Name.

2.3 Спектральные данные (ядро)

- X-axis: wavenumber (cm⁻¹)

- Y-axis:

  - %T или

  - Absorbance (если преобразовано)

- Полный спектральный диапазон метода (обычно 4000–650 cm⁻¹)

2.4 Состояние метода (частично)

Через метод и диагностику FTIR фактически фиксирует:

- Gain / Energy level (внутренний контроль)

- Clean check / background validity

- Background state (implicit)

- Method name

- Method-dependent parameters (resolution, scans, apodization)
НО — они не всегда явно экспортируются.

3. Что Cary 630 FTIR ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ хранит

Это самая важная часть для твоей унификации.

3.1 Семантика образца — полностью отсутствует

FTIR не знает и не фиксирует:

- что за материал (oil / polymer / bio / solid)

- химический состав

- концентрацию

- растворитель

- фазу

- batch / lot

- контроль / эксперимент

Единственный носитель смысла — Sample ID, введённый вручную.

3.2 Пробоподготовка — отсутствует

FTIR не знает:

- массу / объём

- толщину слоя

- давление на ATR-кристалл

- температуру

- время контакта

- какой материал ячейки и толщину стенок ячейки (иногда измерения могут быть без ячейки и тогда материал и размеры указывать не нужно)

3.3 История метода — минимальная

В отличие от Cary UV-Vis:

- нет Method Log с эволюцией параметров,

- нет истории изменений,

- есть только активный метод в момент измерения.

4. Ключевой вывод по FTIR

Cary 630 FTIR = sample-blind, method-locked прибор

Он:

- отлично знает как он измерял,

- совершенно не знает что он измерял.

Поэтому:

- имя файла = главный контейнер смысла,

- metadata из FTIR — вспомогательная.

5. Что должно быть в имени файла FTIR (обязательно)

5.1 Минимально-достаточный набор

FTIR_<Accessory>_<Matrix>_<Compound>_<Conc/State>_<Prep>_<Rep>

Примеры

ATR, масло

FTIR_ATR_Oil_BHT0.8wt_fresh_R01.spc

Transmission, полимер

FTIR_Trans_PET_solid_film_R02.spc

DialPath, жидкость

FTIR_DialPath_Serum_control_liquid_R01.spc

6. Что МОЖНО и НУЖНО исключить из имени

Не включать в имя:

- spectral range

- resolution

- number of scans

- background / clean check

- gain / energy

- apodization

Причина та же:

- либо метод-зависимо,

- либо нестабильно экспортируется,

- либо вторично для смысла образца.

7. Сравнение FTIR ↔ UV-Vis ↔ Raman (итоговая картина)

| Прибор | Metadata в файле | Роль имени |
| --- | --- | --- |
| Horiba Raman | Очень богатая | Средняя |
| DXR3 Raman | Частично скрыта | Повышенная |
| Cary 100 UV-Vis | Метод + лог | Критическая |
| Cary 630 FTIR | Минимальная | Максимальная |

FTIR строже всех требует дисциплины именования.

8. Финальный архитектурный вывод (важно)

Теперь у тебя полная картина:

- ни один прибор не хранит семантику образца

- все приборы по-разному хранят метод

- единственная общая точка — имя файла

Следовательно:

- имя файла = ontology

- файл = physics

- БД = связь между ними

IV. Master-таблица полей (Raman + UV-Vis + FTIR)

Логика: разделяем на 4 слоя:

- A. Sample semantics (никогда не приходит из прибора надёжно → в имени / ручной ввод)

- B. Experiment context (частично ручной, частично из LIMS)

- C. Instrument & acquisition (из файла/метаданных)

- D. Derived / processing (результаты обработки)

A. Sample semantics (обязательный слой для всех техник)

| Поле (DB) | Тип | Обяз. | Источник | Комментарий / словарь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sample_id | string | Y | DB | Внутренний UUID/ключ |
| matrix_code | enum | Y | filename | Oil / Serum / Solvent / Polymer / Biofluid / Solid etc. |
| analyte_code | enum/string | Y | filename | BHT / PAN / PAN2 / PBQ / etc. |
| concentration_value | float | N | filename | Если применимо |
| concentration_unit | enum | N | filename | wt, ppm, molL, mgmL, v/v |
| solvent_code | enum/string | N | filename | hexane, IPA, water, none |
| physical_state | enum | N | filename | liquid / solid / film / powder |
| sample_form | enum | N | filename | drop / cuvette / film / pellet / ATR_contact |
| substrate_code | enum/string | N | filename | quartz, glass, AuNPs_quartz |
| container_code | enum/string | N | filename | Q1/Q2, cuvette1cm, vial |
| batch_id | string | N | filename/DB | партия/лот |
| treatment_code | enum/string | N | filename | fresh / aged72h / UV30min / heated80C |
| replicate_id | string | Y | filename | R01, R02… (обязателен всегда) |

B. Experiment context (унифицируемо, но допускаем NULL)

| Поле | Тип | Обяз. | Источник | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| project_code | string | N | filename/DB | Например OCM, PEAT, etc. |
| experiment_id | string | N | filename/DB | Идентификатор серии |
| operator | string | N | file/manual | Если прибор пишет — извлекаем |
| location | string | N | DB | Lab/room/institution |
| notes | text | N | DB | Краткие примечания |

C. Instrument & acquisition (зависит от техники)

Общие для всех

| Поле | Тип | Обяз. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| technique | enum | Y | DB |
| instrument_vendor | string | Y | file/DB |
| instrument_model | string | Y | file/DB |
| software_name | string | N | file |
| software_version | string | N | file |
| acquisition_datetime | datetime | N | file |
| raw_file_name | string | Y | file |
| raw_file_path | string | N | DB |

Raman-specific (Horiba/XploRA и др.)

| Поле | Тип | Обяз. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| laser_nm | int | N | file |
| grating_gmm | int | N | file |
| objective | string | N | file |
| slit_um | int | N | file |
| hole_um | int | N | file |
| filter_percent | float | N | file |
| acq_time_s | float | N | file |
| accumulations | int | N | file |
| range_cm1_min | float | N | file |
| range_cm1_max | float | N | file |
| spectral_res_cm1 | float | N | file |
| stage_x_um | float | N | file |
| stage_y_um | float | N | file |
| stage_z_um | float | N | file |
| corrections_flags | json | N | file |

UV-Vis Cary 100 (scan/kinetics)

| Поле | Тип | Обяз. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| uvvis_mode | enum | Y | filename/file |
| x_unit | enum | N | file |
| y_unit | enum | N | file |
| wl_start_nm | float | N | file |
| wl_stop_nm | float | N | file |
| sbw_nm | float | N | file |
| ave_time_s | float | N | file |
| data_interval_nm | float | N | file |
| scan_rate_nm_min | float | N | file |
| beam_mode | enum | N | file |
| baseline_correction | bool | N | file |
| source_changeover_nm | float | N | file |
| method_log | json/text | N | file |

FTIR Cary 630

| Поле | Тип | Обяз. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ftir_accessory | enum | Y | filename/method |
| x_unit | enum | N | file |
| y_unit | enum | N | file |
| background_id | string | N | file |
| method_name | string | N | file |
| energy_value | float | N | file |

D. Derived / processing (опционально, но лучше предусмотреть)

| Поле | Тип | Обяз. | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| preprocess_pipeline | string | N | например “baseline+SNV+SavGol” |
| qc_flag | enum | N | pass/warn/fail |
| qc_reason | text | N | почему fail |
| feature_table_ref | string | N | ссылка на таблицу пиков/интегралов |
| version_tag | string | N | версия обработки |

2) Единый grammar имени файла

2.1 Общий принцип

Имя файла должно кодировать только то, что прибор не знает надёжно + минимальные ключи для автоматизации.

Формат (общий)

<Technique>_<InstrumentFamily>_<SampleBlock>_<MeasBlock>_<Replicate>.<ext>

Где:

- <Technique>: Raman | UVVis | FTIR

- <InstrumentFamily>: Horiba | Cary100 | Cary630 | DXR3 (короткие стабильные метки)

- <Replicate>: R01, R02… (обязательное)

- Все блоки разделяются _

- Внутри блоков используем только [A-Za-z0-9] и - при необходимости

- Десятичные: только .

2.2 SampleBlock (унифицированный)

<Matrix>-<Analyte>-<Conc>-<Solvent>-<Form>-<Container/Substrate>-<Treatment>

Правила:

- если элемента нет → ставим NA (чтобы парсер не ломался)

- концентрация кодируется как <value><unit> без разделителей: 0.8wt, 500ppm, 1e-3molL

Примеры:

- Oil-BHT-0.8wt-NA-liquid-Q2-fresh

- Polymer-PET-NA-NA-solid-film-NA

- Serum-NA-NA-NA-liquid-NA-control

2.3 MeasBlock (минимальный, потому что параметры в файле)

- Raman: NA (или map если нужно)

- UVVis: Scan или Kinetics

- FTIR: ATR / Trans / DialPath

2.4 Примеры (финальные)

Horiba Raman (CSV/TXT)

Raman_Horiba_Oil-BHT-0.8wt-NA-liquid-Q2-fresh_NA_R02.csv

Cary 100 UV-Vis Scan

UVVis_Cary100_Oil-BHT-0.8wt-NA-liquid-Cuvette1cm-fresh_Scan_R01.csv

Cary 630 FTIR ATR (SPC)

FTIR_Cary630_Oil-BHT-0.8wt-NA-liquid-ATR-fresh_ATR_R01.spc

Да, есть “ATR” дважды (в sample form и measurement block). Если хочешь без дублирования:

- Form оставить contact/liquid/film, а аксессуар только в MeasBlock.

3) DB schema: сущности, связи, mandatory/nullable

Рекомендую 3-уровневую нормализацию:
Sample (семантика) → Measurement (акт измерения) → SpectrumData (числовые массивы и производные).

3.1 Таблица samples (семантика; относительно стабильна)

PK: sample_id (UUID)

Mandatory:

- matrix_code

- analyte_code (если нет — NA, но поле не NULL)

- replicate_scheme не нужно здесь, replicate в measurement

Nullable:

- концентрация, растворитель, treatment, substrate, container, batch

Почему так:

- sample может существовать без концентрации (например “PET solid”)

- но matrix+analyte как минимум нужны для группировки.

3.2 Таблица measurements (центральная)

PK: measurement_id (UUID)
FK: sample_id → samples

Mandatory:

- technique (Raman/UVVis/FTIR)

- instrument_model (или instrument_id)

- raw_file_name

- replicate_id (R01…)

- measurement_block (Scan/Kinetics/ATR/Trans/NA)

Nullable:

- acquisition_datetime

- operator

- method_name

- параметры прибора (зависит от техники)

Технически правильно: параметры техники вынести в отдельные таблицы.

3.3 Технико-специфичные таблицы

raman_acq

FK: measurement_id

- nullable почти всё (потому что разные Raman-приборы)

- но при наличии Horiba — заполнится много полей

uvvis_acq

FK: measurement_id

- uvvis_mode можно сделать mandatory (Scan/Kinetics) для UVVis-measurement

- остальное nullable, но обычно будет заполнено

ftir_acq

FK: measurement_id

- ftir_accessory mandatory для FTIR-measurement

- остальное nullable

3.4 Таблица spectra_points

Вариант А (универсальный, простой):

- measurement_id

- x (float)

- y (float)

- x_unit

- y_unit

- point_index

Минус: тяжело по объёму.

Вариант Б (практичнее):

- хранить массивы в Parquet/NPY на диске, а в БД:

  - data_uri

  - sha256

  - n_points

  - x_unit, y_unit

Я бы для твоего объёма и будущего ML выбрал вариант Б.

3.5 Таблица derived_features (пики/интегралы/метрики)

- feature_id

- measurement_id

- feature_type (peak, integral, ratio, slope, baseline_metric, fluorescence_metric)

- x_value

- y_value

- meta (json)

4) Практические правила (чтобы система не деградировала)

- Replicate обязателен всегда (R01…); иначе невозможно корректно строить статистику.

- NA используется вместо пропуска блока в имени файла (чтобы парсер был детерминирован).

- Никаких запятых, только .

- Ограниченный словарь matrix_code, treatment_code, accessory, mode.

- Из файлов тянем всё, что тянется; имя файла не дублирует hardware-параметры.

5) Что я предлагаю как следующий шаг (без “уточнений”, сразу по делу)

Я могу в следующем сообщении выдать:

- окончательный словарь кодов (matrix/analyte/treatment/form/accessory),

- готовые regex-шаблоны для парсинга имени файла,

- и “минимальные обязательные поля” в виде чек-листа для оператора.

Нужно чтобы InstrumentFamily в имени был всегда (Horiba/Cary100/Cary630)!